1、基本要求

（1）支架系统性能测试：投标人对支架系统样品进行抽检，检查其性能是否满足设计要求，抽检结果需以纸质自检报告形式出具。测试结果波动在设计要求范围内，结果可以覆盖全部样本量。自检报告需体现支架的成品性能，包括：1.证明与实验支架相比其能够起到良好的对照作用；2.物理特性测试，证明支架能够满足植入所需的机械强度、柔韧性、径向支撑力、柔顺性、定位精度、射线透过度等；3.尺寸及大小等是否存在误差，劣品率。

（2）镍钛支架的对照性：投标人制造的支架，能够充分按照招标人提供的设计图进行生产，能够与实验可吸收支架的形态、大小、粗细等一致，以在实验中去处混杂因素干扰（支架生产工艺，材料生物相容性等），起到对照作用，需在自检报告中说明。

（3）物理特性：材料应具有足够的机械强度和柔韧性（抗拉强度应≥200 MPa、断裂强度应≥ 300 MPa），以确保支架在植入后的稳定性和功能性。支架必须能够提供足够的径向支撑力（≥0.2N），以有效地支撑血管壁，防止血管塌陷或进一步狭窄。要求支架材料具有足够的力学性能和稳定性

（4）支架系统的传送性和定位性：支架系统应能够通过导管顺利传送到病变部位，并准确放置在预定位置。支架需要具备良好的柔顺性和定位精度（支架短缩率应≤25%。），以确保手术操作的顺利进行。

（5）支架系统的X射线可视性：支架材料和输送系统应具有一定的X射线不透性（灰度值7.3±1.5，透光度120±2），以便在手术过程中和术后通过X射线进行观察和评估。

（6）设计要求：需与可吸收支架设计结构完全一致以供对照，支架的结构设计应等同于可吸收支架，能够优化血流动力学性能，减少再狭窄的风险并避免血栓形成。

（7）具体尺寸要求：使用镍钛合金丝直径为50μm，支架采用编织技术，长x宽为20mm x 6mm。支架系统递送导丝应为有头端设计，并且头端可显影。支架系统可配合1.7F微导管使用，且释放力小于0.5N。

2、样品接收与确认

投标人需生产2套样品和30套镍钛支架系统成品交付给招标人，产品交付后由投标人的研发工程师进行支架系统的使用讲解、操作示范。